## CheckSheet
CHNS有機微量元素分析 サンプル条件チェックシート |  |  |  | 2023/4/3 版
【使い方】
最初にファイルをダウンロードするなどして、「編集」できるモードにしてください。
黄色のハイライトがあるセルのドロップダウンリストを選択してください。右の灰色枠にその条件での指示やアドバイスが出ます。
付箋を貼る指示がある場合は、サンプルケース（マイクロプレート）に指定の色の付いた付箋を貼って提出してください。
付箋には該当するサンプルが入っているケース番号を記入し、含む妨害元素や試料の分類を書いてください。
【チェックシート】 |  |  |  |  | 補足事項
状態、物性
A | 状態（近いもの） | 1.粉末 | 1 | スズまたは銀のボートで梱包； 約50mg以上必要なときはホイルに包みプレス | ※ 試料の状態によって容器が変わる。ボートタイプには３種類の大きさがあるので、サンプル量によって使い分ける。
B | 可燃性の有無 | 1.可燃性（有機化合物・医薬品・植物・乾燥食品） | 1 | H値を見ない場合でも、不均一にならないように十分な乾燥が必要 | ※ UNICUBEでは、測定メソッドの選択が必要なため、概ね4種類から選ぶ必要がある。本装置では、不燃性試料の炭酸塩や硝酸塩は完全燃焼できないが、分解反応を起こしてくすぶることがあるので注意を要する。
C | 吸水性、吸湿性、潮解性 | 1.吸湿性なし | 1 |  | ※ 元素分析の結果は、通常なら重量比で求められるため、吸水性などがあって秤量中にH2Oが増えてしまうとまともな測定ができず、CNS値がマイナスでH値がプラスになる。
D | 自己反応性、自己酸化性、禁水性 | 1.自己反応なし | 1 |  | ※ 基本的に反応性の高い試料は、値が変わりやすいので測定できないことが多い。
E | 爆発性 | 3.爆発性あり | 3 | 測定を避ける； やむを得ない場合は燃焼熱が低い，銀かアルミの容器を使い、なるべく少量で梱包。劣化していない充填管を使うように担当者に依頼 | ※ 爆発性がある試料は、燃焼管内に入れた瞬間に弾け飛んで灰受けから出てしまい、酸素が当たらずにスズ容器が燃焼できないことがある。N値のピークの立ち上がりが変わり分析結果にも影響する。量が多いと配管の接続部からのガス漏れや、ガラス管の破損のリスクもある。
妨害元素（含有元素）（＊1) |  |  |  | * 10,000ppm＝1%のとき、1mg秤量すれば10µg。基準は目安なので正確でなくてよい
F | 硫黄 | 1.含まない（定量しない） | 1 | 提出用ケースをCHN用に分ける； 通常はアセトアニリドを標準試料にして測定する； Hを定量したいときは、同一か同程度のH値となる捨て焼き試料を1個追加する | ※メーカーの技術者によると、 Sを含む試料と含まない試料では、標準試薬を分けた方が合いやすいとのことである。ブランク値の安定度の問題もあるので、モードがCHNSでも混在して分析しない方が良い。硫黄をわずかに含む試料のS分析は、難しい可能性がある（CかSのどちらかが合わない可能性がある）。 捨て焼き操作は同一試料で行うのが望ましいが、サンプル量が少ないときは代替品でよい。連続で測定するときは、近い組成比順に並べておけばよいこともある。
G | フッ素 | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ UNICUBEでは吸脱着カラムを使用しており、ハロゲンが吸着されるとS分析時にS値が過大になることがあり、以降の測定試料にも履歴として残ってしまうことがある。また、Hをトラップしてしまう現象によってH値がマイナスになることがあるらしい。ハロゲンは還元管の出口でトラップするが、フッ素は素通りしやすくカラムまで到達しやすい。汚染されたときは、高温でカラムを焼き出すと少し復活することがあるため、測定直後にメンテナンスが必要である。また、燃焼管の底付き灰受け（Fキット）にMgOを入れて測定する。
H | フッ素以外のハロゲン | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ フッ素を含め、ハロゲンについては上記に記載。
I | アルカリ金属 | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ アルカリ金属類は、ガラス管を腐食する性質がある。WO3などでトラップして、灰受けからなるべく出ていかないようにする。分析結果では、炭酸塩の生成でC値がマイナスになることもある。CHNモードなら燃焼炉の温度がCHNSよりも低いので、汚染を軽減できる。底付き灰受けの使用でも対策効果がある。
J | ケイ素 | 1.含まない（他項目に該当しない） | 1 |  | ※ ケイ素は、SiCの形成によってC値がマイナスになることがある。経験上、熱に安定なSiO2になっていると影響が少ないが、有機ケイ素化合物では深刻な問題になることがある。
K | リン | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ リンは、酸化物の融点が低いので、燃焼炉内で流れて汚染する。後続の試料の燃焼を妨害することもある。燃焼管に底付き灰受け（Fキット）にMgOを入れて測定するが、効率よくトラップするために、灰がたまる前の1回のランの最初に入れるのが望ましい。CHNモードなら燃焼炉の温度がCHNSよりも低いので、汚染を軽減できる。
L | 金属元素 （酸化物の融点が1800℃以上） （かつ、酸化物が安定で不揮発性） | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ 燃焼炉は1150℃（CHNSモード時）で、スズの燃焼によって1800℃くらいになる。融点が高ければ、灰受けから流れ出しにくいので、汚染範囲が軽微になることが多い。ただし、ハロゲンや硫黄を多く含むと、反応や分解により汚染が広がることがある。
M | その他の金属元素など （F～J 以外の元素） | 1.含まない（10µg/個 未満） | 1 |  | ※ 融点が低かったり、昇華したりすると、燃焼炉内に流れて汚染することがある。また、揮発性元素の存在比よって分析値が変わることもありうる。WO3は多くの金属に対してタングステン酸塩になりやすいため、除去用の添加剤としてよく使われる。
検出限界、繰り返し再現性など |  |  |  | * 基準数値は目安。きっちりではないので参考程度に。
N | 検出限界 | 1.測定したい各元素（CHNS)が0.3%以上 | 1 |  | ※ 検出限界は、装置仕様で50ppm（0.005%）。更に、定量下限となれば検出限界の概ね3倍程度になるので注意。別シートに計算機として「秤量値確認」も用意している。 積分値が低い状態で含有率を正確に求めるには、ブランク値を引いたり、検量線を新たに引いたりするなど、特別な方法が必要になる。HやSの場合はブランク値を引かないと定量は難しく、0.1%程度が現実的な下限と考えておいた方がよい。
O | CN元素比 | 1.N元素を含まない（定量しない） | 1 |  | ※ ダイナミックレンジの装置仕様では、CN比が最大で［12,000 : 1］まで測定可能。ただし、限界を攻めるには標準試料や測定条件、装置の内部構成などを変える必要があるので注意。 Cが多い状態であると、導入できる絶対量に限界があり、同時測定では測定条件が難しくなる。場合によりメソッドを変えたり、Cをトラップした「Nモード」に変更して個別に測定することもある。
P | CS元素比 | 1.S元素を含まない（定量しない） | 1 | 硫黄を含まない標準試料を検量線に使った方が、結果が合いやすい | ※ ダイナミックレンジの装置仕様では、CS比が最大で［12,000 : 1］まで測定可能とある。しかし、Sでは検出器性能による誤差よりも、カラムが原因のブランク値の割合が大きいため、達成が困難と思われる。 元素は、N→C→H→S の順で測定されるため、CHNSモードではH値の積分値の影響を受けることがある（Hが大きすぎるとSが影響を受ける）。対策としてCNSモードやSモードで測定することもある。
Q | 不均一性 | 1.見た目で均一（ムラがない） | 1 |  | ※ 不均一試料は、大量導入するとばらつきが小さくなるが、ダイナミックレンジの問題で系統誤差を生じてくる可能性がある。適切な測定条件での対応が必要。
R | 正確さと、繰返し測定 | 1.真値（理論値）が計算できる | 1 | 必要とする正確さ（accuracy）によっては、検量線を独自に作成して測定することもある。また、繰返し数は、真値との差を見るだけなら1回でも分析できるが、ブランク値のばらつき、試料の不均一性、秤量作業などの偶然誤差が含まれることを理解しておかなければならない。繰り返し測定を行えば偶然誤差によるばらつきは小さくなるが、系統誤差が含まれるときの結果は何度やっても真値には近づかない。測定をやり直すなら、試料の精製や測定条件などの根本的なところを検討する必要がある。 | ※ 標準試料において、装置仕様で絶対標準偏差は±0.1%以下（5回以上）。合成した有機化合物で分子式が分かっている場合、多くの論文投稿規定になっている±0.3% abs.は、信頼限界95%としても確からしい値となるはずである（当然ながら、外れる確率もゼロではないが）。ただし、標準試料以外の試料には正確さと不確かさが保証されていない点も配慮が必要である。また、繰り返し測定をした場合、真値との差は平均値などの統計データで求めなければならない。偶然エラーバーに入った一つの値だけを採用するのは、恣意的なデータの取得に当たり間違った考え方である（データを棄却するなら、正当な理由が必要）。 誤差にはばらつきによる偶然誤差だけでなく、測定条件や試料の純度による系統誤差も含まれる。元素分析装置では、往々にして系統誤差の方が大きいことで合わないことが多いので、原因の調査も大切である。
S | サンプル量 | 1.[測定回数+1]×3mg以上ある | 1 | ミクロ天秤（最小目盛 1µg、最大5gまで）またはウルトラミクロ天秤（最小目盛 0.1µg、最大2gまで）を使用 | ※ 別シートに「秤量値確認」があるので、計算に用いるとよい。 天秤によって、推奨の最小秤量値が異なる。センターの装置の推奨規定では、ミクロ天秤では「2mg(余裕を見て3mg)」、ウルトラミクロ天秤では「0.3mg」。ミクロ天秤は取扱いが簡単というメリットはある。
＊1 妨害元素の対策として、2～5倍量のWO3（三酸化タングステン）で試料を挟んで、スズ容器などに梱包する場合がある。指示があればそれに従うこと。
【付箋の意味】
| 緑色： 汚染リスク 高 | フッ素やリンなど、MgO試薬でのトラップが必要な元素。測定ルーチンの初期ならMgO除去剤に埋まって効果が高いため、早めに入れる必要がある。
| 青色： 汚染リスク 高、 燃焼 難 | 揮発性酸化物が流れ落ちて装置を汚染するので、必ずWO3と混ぜて調製する。測定後に汚染状況のチェックが必要。CN値が減少することもある。
| 赤色： 燃焼 難 | 火が付きにくく、くすぶりやすい試料（Cが少ない）。酸素ガスを流す時間を増やす。残渣が多く、余分な灰がたまりやすい。
| 黄色： 燃焼 難、 分析値影響 大 | 火が付きにくく、くすぶりやすい試料（Cが大過剰）。C値を測りたいので、不燃性よりも難燃性の方が難しい。酸素ガスを流す量や時間を増やす。燃焼条件も検討する。
気休めであるが、測定するときは、緑→黄→赤→青 の順で測定した方が、影響の度合いから汚染などが軽減されるかもしれない。
赤と黄色は、測定メソッドが異なるので、試料を登録するときに適切なものに設定しておく。緑と青は状況によって変える。付箋無しは標準設定であるが、秤量値によって適切なものを選ぶ。
汚染リスクは緑と青が高いので、場合により個別に分けて測定し、灰を小まめに回収する。緑はMgOを詰めた灰受けを事前に入れて用意しておくので、当日の変更はできない。
【元素分析で用いる標準試料】
元素分析装置は、標準試料、燃焼温度、容器（スズや銀）、装置特性などの組合せによっては、
（仮に100%の純度の試薬で校正したとしても）CHNS値が一致しない結果が出ることがある。
特に燃焼させたときに揮発する元素である、窒素、硫黄などの極端な含有率の違いによって、測定値がわずかに変わることがある。
極端な違いがなければ影響は無視できるが、含有率の差が20%以上になってくると目標とする確度の範囲に入れることは厳しくなってくるようである。
そのため、場合によっては標準試料の使い分けが必要である。

## 秤量値確認
CHNS有機微量元素分析 目標秤量値計算シート
【はじめに： 元素分析で用いる定量法の解説】
UNICUBE装置で用いるデイリーファクター法（日常変動係数補正法）は、予め作成しておいた絶対検量線に対して、
目標にした秤量値（±5%以内くらい）になるように作った数点の標準試料を測定日当日に測定することで、
検量線を補正して定量する方法である。
検量線は広い範囲の濃度を測定すると、相関係数（直線性）が悪くなって、定量結果に悪影響を及ぼす。
そのため、濃度範囲での分割や、多項式近似のような近似曲線も必要になることがあり、測定点が膨大になってしまう。
デイリーファクター法では事前に検量線を引いておけるので、広いダイナミックレンジでの検量線を作成することができるメリットがある。
一方、デイリーファクター法は、目標とした標準試料から試料の絶対含有量（エリア面積値）が大きくずれると補正がうまくできず、
系統誤差を生じるデメリットがある。
そのため、測定したい試料は、デイリーファクター用の標準試料に合わせて、目標とする秤量値を考えておくと分析の正確さが上がる。
元素の組成比が異なるとそれなりに計算は複雑であり、下記に計算機を用意したので、必要に応じて利用されたい。
ただし、デイリーファクターの影響は、2倍くらいの積分値の差でも大した影響はない。
これらの調整は厳密に行う必要はないので、気休め程度に考えて、大まかな目安として考えれば十分である。
【デイリーファクター法； 計算機の使い方】
1 | 黄色い枠に目的試料の予想される含有率（％）を入れる。【例としてSulfanilic acidが入力されている。】
2 | 青枠内が出力結果となるので、見たい元素の秤量値を目標に設定する。
3 | 任意で、緑枠の項目に標準試料と、デイリーファクターを求めるときのサンプル量を変更できる。
特に担当者から条件の指定がないときは、『Sulfanilamide 2mg』を標準に計算する。
|  | C(%) | H(%) | N(%) | O(%) | S(%) | Total
標準試料 | Sulfanilamide | 41.85 | 4.68 | 16.27 | 18.58 | 18.62 | 100
| 秤量の目安(mg) | C(mg) | H(mg) | N(mg) | O(mg) | S(mg)
| 2 | 0.837 | 0.0936 | 0.3254 | 0.3716 | 0.3724
|  | C(%) | H(%) | N(%) | O(%) | S(%)
目的試料 | Sulfanilic acid | 41.61 | 4.07 | 8.09 | 27.71 | 18.51 | 99.99
|  | → |  |  |  |  | 2.0115 | (mg) Cに合わせる場合
|  |  | → |  |  |  | 2.2998 | (mg) Hに合わせる場合
|  |  |  | → |  |  | 4.0222 | (mg) Nに合わせる場合
[6 empty] | → | 2.0119 | (mg) Sに合わせる場合
[7 empty] | 3.0169 | (mg) 最大最小の中間にする場合
* 赤文字は標準試料よりも少ないことを示す。少なすぎると正確に秤量できないので注意。
【絶対検量線法： 計算機の使い方】
デイリーファクター法を使わずに、5点ほどの秤量値の異なる標準試料（0.5, 1, 2, 3, 4, 5 mg が一例) で、その日の検量線を引くこともできる。
その場合はあまり広い範囲に対応できず、検量線の範囲に入るように、サンプルの秤量値（各元素の絶対含有量）も合わせておく必要があるので、注意を要する。
UNICUBE装置は、ある一定以上の積分値になると、検量線が曲がってきて相関係数が悪くなる傾向がある。5mg以上の標準試料を測定するときは、1次の検量線で引けないことがあり、点数が足りなくなってくるので注意を要する。
5mg以上（アセトアニリドでは4mg以上）の標準試料を測定するときは、1次関数の検量線で引けないことがあり、測定点数が足りなくなってくるので注意を要する。
更に、CHNSの含有率が大きく違う試料は、標準試料を近い組成比となるものに変えて検量線を作成すると、
改善することがある（前ページの標準試料の問題点についても参照）。
特に、石炭やコークスなどの試料は、有機化合物の標準試料では合わないので、専用のものを用意するとよい。
検量線法の定量範囲の判定
担当者に検量線作成を依頼する場合は、特に指定のない限り、『Acetanilide 0.5～6mg』とする。
|  | C(%) | H(%) | N(%) | O(%) | S(%) | Total
標準試料 | Acetanilide | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | 0 | 100
検量線に用いる標準試料の秤量範囲(mg)
| 0.5 | 0.35545 | 0.03355 | 0.0518 | 0.0592 | 0 | 下限
| 6 | 4.2654 | 0.4026 | 0.6216 | 0.7104 | 0 | 上限
|  | C(%) | H(%) | N(%) | O(%) | S(%)
目的試料 | caffeine | 49.48 | 5.19 | 28.85 | 16.48 | 0 | 100
|  | 2.3104 | 0.24234 | 1.3471 |  | 0 | 4.6694 | (mg) Cの範囲の平均に合わせる場合
|  | 2.0791 | 0.21807 | 1.2122 |  | 0 | 4.2018 | (mg) Hの範囲の平均に合わせる場合
|  | 0.57747 | 0.060571 | 0.3367 |  | 0 | 1.1671 | (mg) Nの範囲の平均に合わせる場合
|  | － | － | － |  | － | 測定不能 | (mg) Sの範囲の平均に合わせる場合
|  | 1.4439 | 0.15146 | 0.84191 |  | 0 | 2.9182 | (mg) 最大最小の中間にする場合
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | (mg) 任意の数値入力欄（左枠に数字を入力してください）
* 赤は検量線範囲より小さく（秤量値が少ない）、黄色は検量線範囲より大きく（秤量値が多い）、検量線から外れた元素があることを示す。
これらの判定を受けている秤量値は、その元素の定量性が悪くなる恐れがあるので注意（外挿はしているが範囲外）。

## 妨害元素の例
CHNS有機微量元素分析 妨害元素の一例
アルカリ金属 アルカリ土類金属 | 酸化物が分解して、溶融したアルカリ金属になり、ガラス管などを腐食する。炭酸塩になると炭素がトラップされ、C値が実際よりマイナスになることもある。ハロゲンなどを含むと副反応が起こることもある。WO3で挟んで測定すると、タングステン酸塩としてNaがトラップされ、炭酸塩の生成を抑制するので、有効な添加剤として知られている。この反応は他の金属でも起こることがあり、WO3はトラップ剤として有用なため、燃焼管の充填剤や助燃剤としてよく使用される。 酸素気流下で燃焼 Na2CO3 +WO3 → Na2WO4 + CO2 アルカリ土類金属は、アルカリ金属に比べると影響は小さいと考えられるが、WO3で挟んで分析した方が無難である。
フッ素（F) | 分解したフッ化水素は、ガラス管を激しく汚染する（ガラスが融けて泡状になり、穴やクラックができる）。更に揮発性の四フッ化ケイ素（SiF4）やヘキサフルオロケイ酸（H2SiF6）を生成して、装置が酷いダメージを負う可能性がある。酸素の燃焼が不十分であったりすると、フッ素化合物が揮発し、分離カラムまで到達することがあり、カラムを劣化または破損させてしまう。ハロゲンは、還元管の出口付近の低温部に銀ウールを詰めておくと、銀と反応させてトラップできるが、フッ素や関連化合物は除去しにくい。そのため、十分な対策が必要である。 Agと一緒に燃焼させると、溶融して底付の灰受けに沈み、ハロゲンの放出を抑える効果がある模様である。その後、熱で徐々に分解してハロゲンが放出されることもあるが、マグネシウムと反応させると高温でもトラップできるので、MgOを添加剤として高温部の充填管に詰めておくと有効に作用する。そのため、UNICUBEでは、フッ素を導入するときは、専用の充填剤を詰めてセットアップをしている。
フッ素以外のハロゲン | 前項で記載したように、低温で銀と反応させるとトラップできるため、銀ウールでトラップするように装置が組まれている。高温条件では熱で分解してあまり効果がないが、フッ素と同様にMgOと反応し、遅延やトラップ効果は期待できるので、同じような対策は有効である。銀を使うのは、一般に使われるスズとハロゲンの相性が良くないという理由もある。 Agは、ハロゲン以外でも、一部の揮発性金属にトラップ効果がある。
リン（P) ヒ素（As） アンチモン（Sb） ビスマス（Bi） | 酸化物やリン酸が燃焼管で昇華するため、激しく汚染する可能性がある。ハロゲンや硫黄とも反応しやすく、低い融点の化合物ができて汚染される。WO3だけでは除去効果が乏しく、大量に導入するときはAgやMgOとの併用が望ましい。リン酸が融けて灰受けに残ると、C値がマイナスになることも報告されているため、灰はなるべく早めに捨てた方が無難である。 同じ15族の、As、Sb、Biもリンと同じような問題があり、対策も同様である。
ホウ素（B) | 酸化物のB2O3は、燃焼炉内でガラス状に融けるので、炭素を覆ってC値がマイナスになることが知られている。元素分析の結果が合わない代表例として知られている。WO3で挟んで測定することが望ましい。結果が合わないときは、ホウ素化合物を標準試料に用いると良いという報告もある。
ケイ素（Si） | 岩石やシリカゲルなどのSiO2の状態では安定であり、燃えずに燻る程度で済む。一方、有機ケイ素化合物は、反応温度や条件によってCと反応して安定なSiCとなり、C値がマイナスになることが知られている。また、ハロゲンなどが混在すると、昇華して燃焼管を移動し、酸化によってSiO2として沈着して汚染することがある。特にフッ素と混合すると、揮発性の四フッ化ケイ素（SiF4）やヘキサフルオロケイ酸（H2SiF6）を生成して、装置が酷いダメージを負う可能性がある。
セレン（Se） | セレン酸化物は数100℃でも昇華性があり、高温の燃焼管だけでなく、還元管をも通過してしまう。装置をひどく汚染する可能性がある。低温状態であれば、銀でトラップする効果が期待できる。ハロゲンと違ってハロゲン化物の揮発性が極めて高いため、高温部に銀を入れる効果はないと思われる。使用後は速やかに装置を停止し、充填剤などを交換することが望ましい。セレン化合物を分析するのであれば、カラムが破損することも覚悟して分析する必要があり、原則として受け付けていない。
水銀（Hg） | 揮発性がある。本学では安全に除去する方法がないので、原則として受け付けていない。
オスミウム（Os） | 酸化オスミウムは高い揮発性があり、充填管を移動して汚染する。除去する方法が難しいので、原則として受け付けない。
スズ（Sn） 鉛（Pb） ゲルマニウム（Ge） | 14族。条件によっては燃焼管を汚染する。WO3で挟んで測定することが推奨される。 スズは容器に使っていることもあり、それほど問題はないはずであるが、化合物となっているとどのような反応をするかわからないため対策が推奨。
バナジウム（V） モリブデン（Mo） | 酸化物の融点が低く、灰受けから流出して燃焼管を汚染する。WO3で挟んで測定することが推奨される。