## NMR技術相談ガイド
核種 | 測定内容 | 対応区分 |  |  | 判断基準 | 補足 | 技術的な情報に関すること
|  | 講習 | 依頼 | メンテ
全般
| シム調整 | 〇 | × | ※ | 【×依頼】 高度なシム調整をしたい場合、依頼は受けておりませんので、講習を受けてください。 【※メンテ】 シム状態が悪いなどの場合は、サンプルの依存性が強いです。したがって、必ず標準試料を用いて確認しますので、不明な点があれば担当者に相談してください。長期間の設置（数年以上）で磁石が安定状態に入っていると、変動しにくくなります。 プローブを交換すると、若干変動することがあります。 標準試料でも測定できないほど大きく変動するときは故障の可能性が高いため、担当者に連絡してください。 | グラジエントシム（自動シム調整）は、DRXシリーズ以外の新しい分光計で使用できます。 なお、グラジエントシムは必ずしも完全に調整できるものではないため、高磁場であるほど微調整が必要になることがあります。これは正常ですので、より高い質を求めるのであれば、利用者が微調整を行ってください。 | グラジエントシムは、シム調整技術の一つです。ルーチン測定に適した手法であり、測定者の技術レベルによらず、概ね一定の好条件で測定できます。 旧来法（Shimplex）では、複数のコイルの軸（axial shimでZ1～Z6など）を変えながら調整することにより、最適化します。一方、グラジエントシムは、磁場勾配法を使ってサンプル管にかかっている磁場変動を測定およびマッピングして、事前に用意したコイル軸の変動幅のマッピング情報から、一度に最適な値を求める手法です。測定に少し時間がかかりますが、評価は一瞬で終わり、結果が一律に良いため、結果的に調整時間が少なく済みます。また、サンプル量の変化にも対応できるため、液量の調整が雑でも強力に対応できる特長があります。 ただし、沈殿などがありサンプル自体が不均一であると、正確なマッピングが取れず、逆に結果が悪くなることがあります。その場合はマニュアルで調整が必要です。
| チューン／マッチ | 〇 | － | － | 【〇講習】 オートチューニング／マッチングの機能が付属している装置は、基礎手順の講習に含まれます。ただし、付属していない一部の装置は、マニュアルにて作業する必要があり、特別な講習の受講が必要です（DRX500のTXIとBBI、AV600のTBIと固体プローブなど）。 |  | チューン／マッチは、核種が変わるときに必ず調整するものです。チャンネルごとに設定しますので、プローブや測定法によっては同時に２～３核の調整をすることがあります。調整が不十分であると、ノイズが増えて感度が低下しますので、微調整すると感度が上がります。測定する核種が同じであり、感度が重要でない測定は、微調整は不要です。
| 温度可変測定 | 〇 | △ | △ | 【〇講習】 温度可変測定は、室温～50℃までは利用できますが、それ以外（低温または50℃以上）は担当者の説明、または講習を受ける必要があります。 難しい測定の場合は、技術相談を通じても承ります。 【△依頼・メンテ】 温度コントローラーの設定と、実際のサンプル温度は異なります。正確な温度を測定するには、標準試料の測定が必要です。常に調整はしておりませんので、利用者側でも行ってください。手順講習は可能です。 | 温度安定化までの速度は、PID制御の設定などで変わることがあります。機種によりますが、安定化に時間がかかる場合は調整が必要なことがあります。 実測温度は、装置、サンプル管の形状、条件（安定化時間を含む）、温度可変に使うオプションユニット、などによっても変わります。絶対的な評価をするには、同じ条件の標準試料が必要となっています。室温から離れるほど、温度の差異が大きくなります。 調整するかどうかについてですが、簡単に言えば、論文で温度の評価を書かなければいけない物性測定などの実験では行うとよいと思われます。 | 正確な温度校正を行うには、温度補正用の標準試料を測定し、その化学シフト差から温度の値を計測します。高温域はポリエチレングリコール標準溶液、低温域はメタノール標準溶液を使用します。標準試料は購入してあり、貸出し可能ですので、担当者にご相談ください。
| パルス幅調整 | 〇 | 〇 | △ | 【〇講習・依頼】 パルス幅は、利用者がパラメータを確認・設定するものの一つです。ただし、ルーチンでしか測定しない利用者にとってはほとんど不要であり、特殊測定に付随するものになっています。講習・指導は行っていますので、技術相談を通じて対応してください。 パルスは、磁場の強さを除くと、「角度」「長さ」「出力」「種類(形)」によって決まります。一般に利用者が調整するのは「長さ」であり、他を変更すると装置の故障の原因となります。必ず管理者講習の受講が必要ですので、ご注意ください。 【△メンテ】 パルス幅は、装置内の様々な部品が関係しており、ある日突然ずれる場合や、徐々にずれる場合もあります。人手不足の都合により、当センターでは常時確認はしておりませんので、ある程度は利用者にご協力いただき、確認いただく必要があります。 1H、13C以外の多核測定は、標準試料をご用意いただくことがあります。いくらかの試料はありますが、あくまでもメーカーが用意した動作確認試験用ですので、サンプルの測定結果を保証するものではありません。 | 1次元NMRを単に測定する場合、一般に30～45°のパルスを用いており、強度が最大になる90°よりも低い設定になっています。そのため、ずれていても信号が見えます。しかし、90°や180°のようなパルスを正確に使う測定法（2次元NMRなど）を測定する場合、多数のパルスを重ね合わせて使うことが多いため、効率の低下が掛け算で効いてしまいます。したがって、感度を重視する測定法では重要になります。 以下は必須ではありませんが、簡易確認の推奨を挙げておきます。 ● 二次元NMRなどで1晩以上測定する場合 ● 定量性が重要な測定をする場合 ● 水溶液（重水）でパルス幅調整が必要な測定の場合 ほか パルス幅は、溶媒によって大きく変わることがあります。代表的なのは重水溶液です。1H、13Cの調整はクロロホルムやアセトン溶液で行っていますので、重水溶液では装置設定からずれていることが多いです。 | 簡易確認と精密測定との手順がありますが、簡易測定ならサンプル1本×数回程度の測定で終わります。精密測定の場合、1本×約40～60回です。そのため、調整にはスキャン1回で測定できる試料が望ましいです。頻繁に使用する場合は、安定な標準試料を用意して、ガラス管を封管しておくと再利用できます。 パルス幅は、フリップ角、パルス幅（μm）、出力（WまたはdB）、パルスの種類(形)によって決まります。出力を調整するのは装置の故障につながる可能性がありますので、基本的にはフリップ角かパルス幅で調整します。種類(形)については難しいですが、標準の矩形波パルスだけでなく、Shaped pulse、Composite pulse、Adiabatic pulseなどがあり、測定法によって使うものが決まっています。詳しくは担当者の講習を受けてください。 パルスは、チャンネル(核種)ごとに設定する必要があります。同時に使用する2次元測定などは、どちらのチャンネルを調整しなければいけないか、測定法によって決まっています。装置の仕様（年代）によっては、両者が若干異なることがあります。高精度で測定するなら、デカップラー側のパルスを調整する必要がある測定もあります。このような（タンパクNMRのような）難しい測定を行う場合は、必ずご相談ください。
| 磁場勾配調整 | 〇 | △ | △ | 【〇講習 △依頼】 磁場勾配の調整が必要なのは、拡散係数測定やDOSY測定があります。これらの測定は、手順上において磁場勾配強度の測定をする必要があり、基本的に利用者が行うものといたします。 | 磁場勾配調整をするには、専用のサンプル管が必要です。詳しくはご相談ください。 | 専用のマニュアルは用意していませんが、装置に据え付けのマニュアルがあり、それにしたがって作業をします。
| 緩和時間測定 | 〇 | × | － | 【×】 緩和時間測定は、トライアンドエラーや比較実験が必要な測定です。データ量も多いのですので、依頼では受けておりません。講習会を受講してください。 |  | 専用のマニュアルは用意していませんが、装置に据え付けのマニュアルがあり、それにしたがって作業をします。
| バリデーション 装置評価 | × | × | × | 【×】 当センターでは対応しておりません。ご相談は受けています。
測定法
| 一般測定に共通する事項 | － | － | － | 基本的に、講習会または試験にて対応します。最終的には管理者が試験によってライセンスを発行するため、利用者から後輩などに引き継いで対応いただいても問題ありません。 依頼分析は、緊急などの理由により、講習・試験が受けられないときに対応しています。 | 一般測定に含めるのは、用意された操作手順書に記載されている測定法（1H、13C測定など）となります。 手順書にないか、または装置据付マニュアルにしか書いていないものは特殊測定となります。 | 単純な一次元測定でも、試料によっては条件の変更が必要になることがあります。不明なことがあれば相談を受けています。
| 特殊測定に共通 する事項 | － | － | － | 利用者から後輩などに引き継いで対応いただいても問題ありませんが、当然ながら依頼や相談がない場合は管理者の対応や把握ができませんので、自己責任にて行ってください。依頼をいただいたときは、必要な講習または指導を行います。 装置メーカーやセンターが標準的に用意しているもの以外を利用するならば、必ず担当者に許可を取ってから利用してください。 | 担当者が利用を許可する仕組みは、（どの装置にも共通しますが、）個別の測定法まで全て網羅する対応が難しいことがあります。したがって、利用者自身が判断し、危ういと感じる内容があれば、必ず担当者に相談してください。 また、当センターではすべてのマニュアルを作成するのが困難なため、装置メーカーの据付マニュアルを使用しています。そちらの指示から逸脱した実験をしなければ問題ありません。
| データ処理に共通する事項 | － | － | － | データ処理は基本的にライセンス等がなく、自由に利用できます。内容によりますが、利用者の希望により、講習会を開催することもできます。 | データ処理システムは、Topspin（Bruker）、Delta（JEOL RESONANCE）、ACD（ACD/Labs）の３種類があります。いずれも、本学の研究室または個人は、無料で入手が可能です。不明な点があれば、詳細はお問い合わせください。 なお、ChemOfficeなどに付随するMnovaは、当センターでは扱っておりません。
| DEPT測定 | 〇 | △ | △ | 【△依頼・メンテ】 DEPT測定はシグナルの向きで13Cの級数を判定する測定法です。パルス幅（特に1H核）がシグナルの向きに影響しますので、二次元NMRと同様にパルス幅の確認が必要な測定です。 | パルス幅は、1H側を特に調整する必要があります。照射側の1Hの調整方法は通常とは手順が異なりますが、観測側の1Hのパルス幅を設定すれば、概ね合うことが多いです。設定しても合わない場合は、装置に不具合があり、ずれていることが考えられます（装置の仕様によります）。ずれ幅が大きすぎる場合は修理となります。 | 基本的には標準設定で測定できますが、DEPTには45、90、135の3種類があり、1カ所パルス幅を変更する必要があります。不明な点があれば講習を受けてください。 なお、最近は二次元NMRのHSQCまたはHMQCを測定した方がDEPTよりもデータ量が多いため、使用しないことが多くなっています（先に二次元を測定し、判別が困難であればDEPTを取ります）。 理由としては、HSQCやHMQC測定によって1Hとの相関が見えるので、1Hの積分強度からその炭素の級数が概ね判別できます。また、同じ1つの化学シフトの13Cシグナルに2個の1H相関が見えれば非等価メチレン基であることがわかります。
| 2次元測定 などの 多重パルス測定 | 〇 | 〇 | － | 【〇講習・依頼】 どの装置も標準プログラムが用意されているので、そちらを使うのであれば、測定はそれほど難しくありません。 測定法の選択、データ処理、データ解析、その他不明な点は、全て技術相談にて対応しています。技術相談がないものはこちらでもお答えできませんので、特殊な測定を様々に扱って試してみたいという方は、その旨をご相談ください（ただし、教員・常勤職員に限ります）。 | 希望により、（簡単ですが）各種のセミナーや講習の開催もできます。詳しくはご相談ください。 | 標準測定の場合、基本的にはデフォルトで測定できますが、サンプルや測定結果の良し悪しには、パラメータの調整が必要になることがあります。結果を見ないとアドバイスが難しいことから、技術相談にて対応してください。
| デカップリング法 NOE法 Pureshift法 ほか | 〇 | 〇 | － | 【〇講習・依頼】 ２次元測定と同様に、測定法の選択、データ処理、データ解析、その他不明な点は、全て技術相談にて対応しています。
| 定量測定 | △ | △ | △ | 【△】 定量分析を評価された値として使用するには、測定法やデータ処理の技術的要因を満たしていることと、その装置のバリデーション評価が必須となります。したがって、当センターでは定量分析法対応の確立はされておりません。最近はホットな話題となっており、技術的には装置メーカーが用意しているものもありますので、情報を集めていただくとよろしいかと思います。担当者はいくらかの知識は持っておりますので、技術的な相談には受けられます。
| 多核測定 | 〇 | △ | △ | 【〇講習】 多核測定（1H、13C以外）は技術的に様々な説明事項がございますので、核種ごとに、技術相談を通して講習等の依頼をします。 【△依頼・メンテ】 多核測定は、全てが用意されているわけではないため、担当者に相談するときは、技術相談を通してください。 | 情報が古くなっていることもありますので、使用期間が空いた場合は、半年ごとくらいに管理者に最新情報を照会してください。毎日のように使用している場合は不要です。 | NMRは全ての核種が測定できるわけではないので、経験のない核種は事前に調査しておく必要があります。標準試料が用意されていないこともありますので、その場合は利用者が用意することも必要です。 多核測定（1次元）で最も重要となる技術は、デカップリングです。核種やプローブの仕様によって異なりますので、ルーチンで測定できないこともあります。 また、化学シフト帯域の広い核種では、観測幅や緩和時間に合わせた設定が必要になることがあります。 一部の核種は、二次元NMRを測定することもできます。技術的にはやや難しい要素が多いため、詳しくは管理者の説明などを受けてください。
| 二重管や底上げサンプルチューブを使用した測定 | 〇 | 〇 | － | 【〇】 サンプルチューブについては、技術的なことも含め、各種相談に応じています。シム調整の講習が別途必要なことがあります。